D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID76832 Renhold, kontroll og vedlikehold av værstasjoner

Innhold

1	Generelt om værstasjoner	2

2	Beskrivelse av renhold og kontroll av sensorer på værstasjoner i kontraktsområdet	4

3	Bruk av Vaisala HM70 til kontroll av sensorer for lufttemperatur og relativ fuktighet	45

Generelt om værstasjoner

Skisse værstasjon

Bildet under viser et eksempel på en værstasjon. Værstasjonene kan se noe forskjellig ut avhengig av hva slags sensorer som finnes på stasjonen. Teksten under gir en generell beskrivelse som gjelder på tvers av ulike sensormodeller og sensorleverandører.

Lufttemperatur- og luftfuktighetssensor, 2 meter over vegbane

Det er to hovedtyper av disse sensorene. Noen steder er det en kombinert luft- og fuktsensor under samme strålingsbeskytter, mens andre steder er det hver sin fysiske sensor med hver sin strålingsbeskytter. For å sikre funksjonen skal snø ikke hindre luftgjennomstrømning i strålingsbeskytteren.

Nedbørssensor, 4 meter over vegbane

De fleste sensorene er optiske som gir måleverdier som nedbørstype, nedbørsmengde og nedbørsintensitet. Det er viktig at sensoren ikke blir påvirket av vegetasjon og/eller andre sensorer på værstasjonen.

NB: Ved renhold og annet vedlikehold på sensoren er det viktig at det ikke kikkes direkte inn i laseren da dette kan skade øyet.

Vegbanesensor

Vegbanesensor - overflate

Denne sensoren ligger like ved eller i hjulspor plant i vegoverflaten og skal slites ned i takt med asfalten. Dersom sensoren ikke ligger plant med overflaten kan det føre til feil verdi. Sensoren måler vegbanetemperaturen og i tillegg kan de fleste typer sensorer også måle frysepunkt/restsalt og vise om asfalten er våt/tørr.  Sensoren skal sitte fast.

Optisk vegbanesensor – montert i mast.

Denne sensoren er plassert i mast, høyde minimum 4 m over vegbanen. Sensoren kan bl.a. måle vegbanetemperatur, «føreforhold» (dvs. om vegbane er: tørr, fuktig, våt-, har slaps, snø eller is) og friksjon. Retningen sensoren peker mot vegbanen er viktig for å kunne måle riktig.

Vegbanesensor – dybdesensor

Denne sensoren registrerer temperatur og er lagt ned 30 cm under overflaten, som regel ved hjulsporet nærmest måleskapet.  Nøyaktig plassering avhenger litt av sensormodell/sensorleverandør.

Vindhastighet/vindretning, 10 m over vegbanen i toppen av mast

Det finnes mekaniske og ultrasoniske vindsensorer. Ultrasoniske sensorer har ingen bevegelige deler. Dersom sensorene monteres feil eller kommer ut av stilling, kan registrering av vindretningen bli feil. Sensor skal være fri for snø/is samt ikke har synlige skader. Snø og is kan gi feilavlesninger.

Snødybdesensor i terreng

En snødybdesensor står gjerne plassert et stykke unna vegkant og selve værstasjonen. Sensoren måler avstand fra sensor til overflate og er avhengig av at det ikke er vegetasjon eller andre forhold på bakken under sensoren som kan påvirke målingene.

Webkamera, minimum 6 meter over vegbanen

Det er ulike typer webkamera, både faste og bevegelige (PTZ-kamera). Kamera er montert på værstasjoner, på trafikkregistreringsstasjoner og som frittstående kamerastasjoner.

IR-lampe 4-5 meter over vegbanen

IR-lampe er montert under webkamera på stasjoner der det ikke er veglys.

Vegetasjon

I en radius på 5 m rundt værstasjonen skal det ikke være vegetasjon med høyde over 1 m.

På et område på 1 m2 rett under lufttemperatur/luftfuktighetssensor skal arealet driftes som parklike arealer; grasbakke.

Beskrivelse av renhold og kontroll av sensorer på værstasjoner i kontraktsområdet

HER LEGGES VED DE SKJEMA SOM ER AKTUELLE FOR DET AKTUELLE KONTRAKTSOMRÅDET. SKJEMA SOM IKKE ER RELEVANTE TAS UT

På sidene som følger ligger beskrivelse av prosedyre for renhold, kontroll og spesielt vedlikehold som skal utføres på hver sensortype.

Følgende sensorer finnes i denne kontrakten:

| Måleverdi | Sensormodell | I denne kontrakten (x) |
| --- | --- | --- |
| Lufttemperatur /relativ fuktighet | Vaisala HMP155 luftsensor |  |
| Lufttemperatur /relativ fuktighet | HM70 (kontrollkoffert) |  |
| Lufttemperatur | AADI 3455 lufttemp |  |
| Relativ fuktighet | AADI 3445 fuktighet |  |
| Nedbør | OTT Pluvio 2 nedbør |  |
|  | Vaisala PWD12/31 nedbør |  |
|  | Vaisala DRD11A nedbør |  |
|  | OTT Parsivel nedbør |  |
|  | OTT Parsivel2 nedbør |  |
| Sikt | Vaisala PWD10 Sikt |  |
| Snødybde | Campbell SR50AH snødybde |  |
|  | Lufft SHM30/31 snødybde |  |
| Vegbanetemp og føreforhold | AADI 3304vegbanetemp |  |
|  | Vaisala DST111 vegbanetemp |  |
|  | AADI 3565 føreforhold |  |
|  | Vaisala DSC111/211 føreforhold |  |
|  | Vaisala DRS511 føreforhold |  |
|  | Lufft IRS31 Pro-UMB føreforhold |  |
| Dybdetemperatur | Vaisala DTS12 dybdetemp |  |
|  | AADI 3444 dybdetemp |  |
| Vind | Vaisala WAA151vindhastighet |  |
|  | Vaisala WAV151 vindretning |  |
|  | Vasiala WMT700/702/703 vind |  |
|  | AADI 3590 vindretning |  |
|  | AADI 2740 vindhastighet |  |
|  | Gill Windobserver II vind |  |
|  | Thies Ultrasonic anemomenter vind |  |

VAISALA HMP155 Luftsensor

| Sensormodell: HMP 155 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Lufttemperatur Relativ fuktighet |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: Strålingsbeskytter |  |  |  |
| Montering: (iht. R613 *) |  |  |  |
| Høyde over vegbanen: 2 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen |  |
| Avstand fra vegbanen: Så nært asfalt-/vegkant som mulig, men hvis det kan unngås, ikke med asfalt rett under sensoren. |  | Avstand til andre objekter/annet: På et område på 1 m2 rett under sensoren skal maksimal høyde på vegetasjonen være 15 cm |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kontrollkoffert med Vaisala HM70, og strålingsbeskytter |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon - Strålingsbeskytteren skal tørkes av utvendig med fuktig og myk klut med mild såpe. Vær forsiktig så vann ikke trenger inn til sensoren. Dersom smuss og skitt ikke lar seg fjerne, må sensor og strålingsbeskytter tas fra hverandre før strålingsbeskytter vaskes grundigere. - Strålingsbeskytteren skal tas ned og rengjøres innvendig. Strålingsbeskytteren skal være helt tørr før den monteres opp igjen. - Dersom sensoren (proben) er skitten, skal denne tørkes av med fuktig og lofri klut med mild såpe. OBS! Filteret skal IKKE berøres. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april 1 gang i året Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Visuell kontroll skal utføres for å avdekke skader eller om sensoren er ute av stilling. - Måleverdier fra sensoren skal kontrolleres ved bruk av kontrollkoffert/ekstern sensor (Vaisala HM70) - Sensoren skal demonteres og sendes inn til kalibrering (i samråd med byggherre). Strålingsbeskytter skal ikke sendes med. Erstatningssensor skal monteres umiddelbart, og Målestasjonsregisteret skal oppdateres. |  |  | Frekvens: Samtidig med renhold, 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. Hvert 2. år |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: - Dersom filteret er skittent/tett, skal dette byttes (i samråd med byggherre): - ta av skittent filter - bytt o-ring ved behov - skru på nytt filter ved å kun berøre den nederste plast-delen (markert 2 på figuren) OBS! Ikke berør Pt-100 elementet eller Humicap-elementet (markert 3 og 4 på figuren)! |  |  | Frekvens: Ved behov |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| --------- |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - HMP155 User Guide M210912EN-D (vaisala.com) Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA HM70 (kontrollkoffert)

| Sensormodell: HM70 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Lufttemperatur Relativ luftfuktighet |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: Strålingsbeskytter |  |  |  |
| Montering: (iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 2 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen |  |
| Avstand fra vegbanen: Ikke relevant |  | Avstand til andre objekter /Annet: |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon - Strålingsbeskytteren skal være ren |  |  | Frekvens: |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Sensoren skal sendes til inn til kalibrering hvert 2. år, senest 1. mai. Årstall for kalibrering er spesifisert i kalibreringssertifikatet som ligger i kofferten. |  |  | Frekvens: Hvert 2. år |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: - Filter og annet utføres i forbindelse med kalibrering |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/HM70_User_Guide_in_English.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

AADI 3455 Lufttemperatur

| Sensormodell: Aanderaa 3455 | Produsent: Aanderaa Data Instruments |  | Måleverdi(er): Lufttemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: Strålingsbeskytter |  |  |  |
| Montering: (iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 2 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen |  |
| Avstand fra vegbanen: Så nært asfalt-/vegkant som mulig, men hvis det kan unngås, ikke med asfalt rett under sensoren. |  | Avstand til andre objekter /Annet: På et område på 1 m2 rett under sensoren skal maksimal høyde på vegetasjonen være 15 cm |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kontrollkoffert med Vaisala HM70 og strålingsbeskytter |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon - Strålingsbeskytteren skal tørkes av utvendig med fuktig og myk klut med mild såpe. Vær forsiktig så vann ikke trenger inn til sensoren. Dersom smuss og skitt ikke lar seg fjerne, må sensor og strålingsbeskytter tas fra hverandre før strålingsbeskytter vaskes grundigere. - Strålingsbeskytteren skal tas ned og rengjøres innvendig. Strålingsbeskytteren skal være helt tørr før den monteres opp igjen. - Dersom sensoren (proben) er skitten, skal denne tørkes av med fuktig og lofri klut med mild såpe. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april 1 gang i året Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Visuell kontroll skal utføres for å avdekke skader eller om sensoren er ute av stilling. - Måleverdier fra sensoren skal kontrolleres ved bruk av kontrollkoffert/ekstern sensor (Vaisala HM70) - Sensoren skal demonteres og sendes inn til kalibrering (i samråd med byggherre). Strålingsbeskytter skal ikke sendes med. Erstatningssensor skal monteres umiddelbart, og Målestasjonsregisteret skal oppdateres. |  |  | Frekvens: Samtidig med renhold, 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. Hvert 2. år |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

AADI 3445 Relativ fuktighet

| Sensormodell: Aanderaa 3445 | Produsent: Aanderaa Data Instruments |  | Måleverdi(er): Relativ fuktighet |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: Strålingsbeskytter |  |  |  |
| Montering: (iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 2 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen |  |
| Avstand fra vegbanen: Så nært asfalt-/vegkant som mulig, men hvis det kan unngås, ikke med asfalt rett under sensoren. |  | Avstand til andre objekter /annet: På et område på 1 m2 rett under sensoren skal maksimal høyde på vegetasjonen være 15 cm |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kontrollkoffert med Vaisala HM70 og strålingsbeskytter |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. - Strålingsbeskytteren skal tørkes av utvendig med fuktig og myk klut med mild såpe. Vær forsiktig så vann ikke trenger inn til sensoren. Dersom smuss og skitt ikke lar seg fjerne, må sensor og strålingsbeskytter tas fra hverandre før strålingsbeskytter vaskes grundigere. - Strålingsbeskytteren skal tas ned og rengjøres innvendig. Strålingsbeskytteren skal være helt tørr før den monteres opp igjen. - Dersom sensoren (proben) er skitten, skal denne tørkes av med fuktig og lofri klut med mild såpe. OBS! Filteret skal IKKE berøres. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april 1 gang i året Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Visuell kontroll skal utføres for å avdekke skader eller om sensoren er ute av stilling. - Måleverdier fra sensoren skal kontrolleres ved bruk av kontrollkoffert/ekstern sensor (Vaisala HM70) - Sensoren skal demonteres og sendes inn til kalibrering (i samråd med byggherre). Strålingsbeskytter skal ikke sendes med. Erstatningssensor skal monteres umiddelbart, og Målestasjonsregisteret skal oppdateres. |  |  | Frekvens: Samtidig med renhold, 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. Hvert 2. år |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

OTT Pluvio 2 Nedbør

| Sensormodell: Pluvio 2 Precipitation gauge, 1500mm | Produsent: OTT MessTECHNIK GmbH & Co |  | Måleverdi(er): Nedbørsmengde Nedbørsintensitet |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over bakken: 1m over forventet maksimal snødybde |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: Sensoren skal settes ut i flatt og åpent område, dersom den skal stå i skråning skal helningen på skråningen være mindre enn 30°. Avstand fra sensor til hindringer skal være minst 1 ganger høyden av hindring målt fra toppen av sensor |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| - Frostvæske som beskrevet under - Hydraulisk olje som beskrevet under |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren skal sjekkes jevnlig for korrosjon. |  |  | Frekvens: |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: Visuell sjekk Sjekk at bøtten ikke er skadet eller ute av stilling Sjekk at beholderen henger fritt montert i huset og er i vater Beholderen skal kontrolleres for is og fremmedlegemer. Det må samtidig sjekkes at beholderen ikke er mer enn 80% full. Skifte av væske Skifte av væske skal utføres ved overgang sommer/vinter og vinter/sommer og ellers ved behov når bøtta er 80% full. Om vinteren skal det tilsettes væske som hindrer nedbør i å fryse. Tømming av beholderen Beholderen skal tømmes når akkumulert nedbør har nådd beholderens maksimalnivå eller ved 80% - Fjern de 3 skruene ved siden av bøtta - Fjern topp - Løft forsiktig av nedbørsbøtte. Vær gjerne 2 personer da bøtta er tung. - Sett på topp. Legg merke til at den skal orienteres rett mht. - Skru på de 3 skruene på siden - Noter tom bøtte verdi om nødvendig. - Fyll i frostvæske (se eget avsnitt under) - Sjekk av varmeelement Alternativt kan hevert brukes. Ikke tøm frostvæske ut i naturen. Bruk av frostvæske Frostvæske skal brukes på de deler av året det er fare for frost. Produsent anbefaler Powercool DC 924-PXL. Alternativt kan en vurdere Geonor frostvæske blanding. Følgende blandetabell gjelder for Powercool: Max temp før frysing 80 %; Powercool , liter/ vann liter; Nedbørskapasitet mm; Total volum liter. 0; 0; 1500; 30. -8 ° C; 5 / 2; 1150; 23. -14 ° C; 7,5 / 3; 975; 19,5. -21 ° C; 10 / 4; 800; 16. Alternativ Geonor blanding: Maks temp før frysing; Ethylen glycol, Liter; Methanol , Liter; Nedbørskapasitet mm; Total volum liter. -6 ° C; 0; 0; 1500; 30. -5 ° C; 1,5; 2,25; 1312,5; 26,25. -10 ° C; 2,5; 4,0; 1175; 23,50. -15 ° C; 3,75; 5,25; 1050; 21,0. -20° C; 4,25; 6,25; 975; 19,5. Bruk av væske for å hindre at nedbør fordamper Beholderen skal inneholde væske som gjør at nedbøren ikke fordamper. Bruk 0,4 l spesialolje (hydraulisk olje). På vinterstid kan en bruke mindre olje. | Frekvens: Ved skifte av væske Hver måned hele året Ved overgang vinter/sommer og sommer/vinter og ellers ved behov Ved overgang vinter/sommer og sommer/vinter og ellers ved behov Ved fare for frost Ved tømming av beholderen |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - Vedlikeholdsmanual https://www.ott.com/download/operating-instructions-precipitation-gauge-ott-pluvio2-1/ - Vedlikeholdsmanualer ligger i værstasjonsskapet eller fås hos byggherre eller utstyrsleverandør |  |  |  |

VAISALA PWD 12/31 Nedbør

| Sensormodell: Present Weather Detector PWD 12/31 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Nedbørsintensitet (12/31) Nedbørstype (12/31) Nedbørsmengde (12/31) Sikt (12) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613) * |  |  |  |
| Høyde over vegbanen: 4 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen. 1m i senter sensor |  |
| Avstand fra vegbanen: Så nært asfalt-/vegkant som mulig. |  | Avstand til andre objekter/annet: (f.eks. vegetasjon, stolper, hus o.a) I henhold til R613. I en radius på 5 meter rundt værstasjonen skal det ikke være vegetasjon med høyde over 1 meter. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| I henhold til HMS-krav. |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon Vedlikehold av PWD 12/31 består av tre deler: - Rengjøring av linser for laser sender og laser mottaker, samt sensor hus for disse. - Rengjøring av regnsensor (Raincap) minimum Rengjøring av linser og sensorhus: - Fukt en myk, lofri klut med mildt såpevann eller glassrens og vask av linsene. Vær forsiktig slik at ikke linsene blir oppskrapte. Linsene skal tørke nokså umiddelbart, noe som indikerer at linsenes varmeelement fungerer. - Sjekk at solskjermer og linser er fri for kondens eller rester av is og snø. - Tørk støv av innsiden og utsiden av solskjermen. Ved behov kan leverandøren av værstasjonen sende en «clean-kommando» etter at sensoren er rengjort. Dersom sensoren viser en feilkode etter at renholdet er gjennomført, skal leverandøren kontaktes for å få utført en slik kommando. Rengjøring av regnsensor (Raincap) - Vask sensorens glassaktige overflate med en lofri klut eller papir fuktet med mildt såpevann. Vær forsiktig slik at ikke den glassaktige overflaten skrapes opp. - Sjekk sensoren for sprekker eller brister. Om sensoren har en brist er elementet defekt og sensoren må skiftes. - Sensoren har innebygget varmeelement. Om det legger seg snø og is på sensoren som ikke smelter, er varmeelementet mest sannsynlig defekt og sensoren må skiftes. Etter renhold skal feilkode på sensoren sjekkes: Stasjon levert fra ScanMatic/Volue: Vis-meny — målinger — måleverdi 11/12 Stasjon levert fra Aanderaa (logger fra Smartguard): Dataviewer- (bla fram til riktig sensor) (for stasjoner med Datarec511 må leverandøren kontaktes) Sensoren gir 4 ulike feilkoder. 1 - Hardware Error - Back scatter high, offset error, signal error: Må på service. 2 - Hardware warning - DRD error (Raincap): Må på service. 3 - Backscatter alarm - Back scatter high: Må vaskes umiddelbart, ingen målinger.. 4 - Backscatter warning - Back Scatter increased: Må vaskes i nær framtid, målinger fortsatt korrekt.. Dersom det vises en feilkode etter renhold, vent inntil 5 min og prøv igjen. Dersom feilkoden fremdeles vises må leverandøren kontaktes for å verifisere problemet. Når problemet er verifisert, ta kontakt med byggeleder for videre behandling. | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  |  |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| --------- |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - Vaisala User’s Guide Present Weather Detector PWD12, M210542EN-C - Vaisala User’s Guide Precipitation Identifier PWD31, M211066EN-A Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA DRD11A Nedbør

| Sensormodell: Rain Detector DRD11A | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Nedbørsintensitet Nedbørsmengde |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613) * |  |  |  |
| Høyde over vegbanen: 4 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen. 1m i senter sensor |  |
| Avstand fra vegbanen: Så nært asfalt-/vegkant som mulig. |  | Avstand til andre objekter/annet: I en radius på 5 meter rundt værstasjonen skal det ikke være vegetasjon med høyde over 1 meter. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| I henhold til HMS-krav. |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon Sensoren ligger åpen innenfor vindskjermen, og smuss og ev. saltrester har lett for å legge seg på sensorens overflate. Dette vil medføre at sensoren viser feil verdier. At sensoren viser lett nedbør i pent og tørt vær er ofte en indikasjon på at sensoren trenger rengjøring. Vask sensorens glassaktige overflate med en lofri klut eller papir fuktet med mildt såpevann. Vær forsiktig slik at ikke den glassaktige overflaten skrapes opp. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Kontroll: - Sjekk sensoren for sprekker eller brister. Om sensoren har en sprekk eller brist er elementet defekt og sensoren må skiftes. - Sensoren har innebygget varmeelement. Om det legger seg snø og is på sensoren som ikke smelter, er varmeelementet mest sannsynlig defekt og sensoren må skiftes. Funksjonstest: - Tørk sensoren slik at overflaten er helt tørr. Vent i ett minutt og foreta en måling. Sjekk at sensor indikerer ingen nedbør. - Hell vann på sensoren og sørg for at det er vann på sensoren i ca ett minutt. Foreta en måling og sjekk at sensoren viser nedbør Viktig; Regnsensoren kan lett ødelegges av statisk elektrisitet. Berør masten før sensoren berøres for å lade ut eventuell statisk elektrisitet. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| --------- |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://www.vaisala.com/en/products/weather-environmental-sensors/rain-detector-drd11a Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

OTT Parsivel Nedbør

| Sensormodell: OTT Parcivel | Produsent: OTT MESSTECHNIK |  | Måleverdi(er): Nedbørintensitet/ sikt i nedbør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: Min. 4 m |  | Avstand fra mast: Min. 1 m |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter/annet: Avstand til Trær, og andre hindringer skal være minimum 2 ganger høyden av hindringen. Andre sensorer skal ikke være montert rett over sensoren |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Lift |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon Beskyttelsesvinduene til laser rengjøres med myk klut. Skjermene/sprutskjold på toppen av sensorhode rengjøres ved å skru av skjermen/sprutskjoldet på begge sensorhodene, og vask med mild såpe, og helst rennende vann. Etter renhold skal feilkode på sensoren sjekkes: Stasjon levert fra ScanMatic/Volue: Vis-meny — målinger — måleverdi 11/12 Stasjon levert fra Aanderaa Datainstrument: Ta kontakt med leverandør Feilkoder: 0: OK 1: Målinger OK, rengjøres 2: Målinger usikre, rengjøres 3: Sensor defekt? Dersom det vises en annen feilkode enn 0 etter renhold, vent inntil 5 min og prøv igjen. Dersom feilkoden fremdeles viser 0 må leverandøren kontaktes for å verifisere problemet. Når problemet er verifisert, ta kontakt med byggeleder for videre behandling. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Minimum før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - https://www.ott.com/download/ott-parsivel-white-paper/ Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

OTT Parsivel 2 Nedbør

| Sensormodell: Parcivel 2 | Produsent: OTT MESSTECHNIK |  | Måleverdi(er): Nedbørsintensitet/ sikt i nedbør |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: Min. 4 m |  | Avstand fra mast: Min. 1 m |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter/annet: Avstand til Trær, og andre hindringer skal være minimum 2 ganger høyden av hindringen. Andre sensorer skal ikke være montert rett over sensoren |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Lift |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon Beskyttelsesvinduene til laser rengjøres med myk klut. Skjermene/sprutskjold på toppen av sensorhode rengjøres ved å skru av skjermen/sprutskjoldet på begge sensorhodene, og vask med mild såpe, og helst rennende vann. Etter renhold skal feilkode på sensoren sjekkes: Stasjon levert fra ScanMatic/Volue: Vis-meny — målinger — måleverdi 11/12 Feilkoder: 0: OK 1: Målinger OK, rengjøres 2: Målinger usikre, rengjøres 3: Sensor defekt? Dersom det vises en annen feilkode enn 0 etter renhold, vent inntil 5 min og prøv igjen. Dersom feilkoden fremdeles viser 0 må leverandøren kontaktes for å verifisere problemet. Når problemet er verifisert, ta kontakt med byggeleder for videre behandling. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Minimum før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - ott_parsivel2_manual.pdf (fondriest.com) Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA PWD 10 Sikt

| Sensormodell: Present Weather Detector PWD 10 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Sikt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613) * |  |  |  |
| Høyde over vegbanen: 4 m |  | Avstand fra mast: 1 m på crossarm parallelt med vegbanen og med kjøreretningen. 1m i senter sensor |  |
| Avstand fra vegbanen: Så nært asfalt-/vegkant som mulig. |  | Avstand til andre objekter/annet: (f.eks. vegetasjon, stolper, hus o.a) I henhold til R613. I en radius på 5 meter rundt værstasjonen skal det ikke være vegetasjon med høyde over 1 meter. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| I henhold til HMS-krav. |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. Vedlikehold av PWD 10 består av tre deler: - Rengjøring av linser for laser sender og laser mottaker, samt sensor hus for disse. Rengjøring av linser og sensorhus: - Fukt en myk, lofri klut med mildt såpevann eller glassrens og vask av linsene. Vær forsiktig slik at ikke linsene blir oppskrapte. Linsene skal tørke nokså umiddelbart, noe som indikerer at linsenes varmeelement fungerer. - Sjekk at solskjermer og linser er fri for kondens eller rester av is og snø. - Tørk støv av innsiden og utsiden av solskjermen. Ved behov kan leverandøren av værstasjonen sende en «clean-kommando» etter at sensoren er rengjort. Dersom sensoren viser en feilkode etter at renholdet er gjennomført, skal leverandøren kontaktes for å få utført en slik kommando. Etter renhold skal feilkode på sensoren sjekkes: Stasjon levert fra ScanMatic/Volue: Vis-meny — målinger — måleverdi 11/12 Stasjon levert fra Aanderaa (logger fra Smartguard): Dataviewer- (bla fram til riktig sensor) (for stasjoner med Datarec511 må supporttelefonen hos utstyrsleverandøren kontaktes) Sensoren gir 4 ulike feilkoder. 1 - Hardware Error - Back scatter high, offset error, signal error: Må på service. 2 - Hardware warning - DRD error (Raincap): Må på service. 3 - Backscatter alarm - Back scatter high: Må vaskes umiddelbart, ingen målinger.. 4 - Backscatter warning - Back Scatter increased: Må vaskes i nær framtid, målinger fortsatt korrekt.. Dersom det vises en feilkode etter renhold, vent inntil 5 min og prøv igjen. Dersom feilkoden fremdeles vises må leverandøren kontaktes for å verifisere problemet. Når problemet er verifisert, ta kontakt med byggeleder for videre behandling. | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  |  |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

CAMPBELL SONIC RANGING SR50AH Snødybde

| Sensormodell: Sonic Ranging SR50 AH | Produsent: Campbell |  | Måleverdi(er): Snødybde i terreng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: I henhold til manual *) |  |  |  |
| Monteres på travers på egen mast Høyde: Monteres minimum 50 cm over forventet maks snødybde |  | Avstand fra mast: Avstand fra mast avhenger av høyden sensoren monteres på, se figur 1 |  |
| Avstand fra vegbanen: Skal plasseres så langt fra vegen at måleområdet ikke blir påvirket av brøyting/fresing av snø |  | Avstand til andre objekter /Annet: |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Tørk undersiden med en tørr lofri bomullsklut. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: Visuell sjekk av sensoren: Sjekk at det ikke er ytre skader på sensoren, kabler eller plugger. Sjekk for vegetasjon: Sensoren skal måle mot en horisontal flate på et jevnt underlag. Overflaten skal være horisontal, jevn og fri for vegetasjon. For å oppnå dette skal det legges grus med vegduk under, kunstgress- matte eller annet dødt overflatemateriale under måleområdet. Måleområdet er avhengig av høyden sensoren monteres, se figuren - Nullstille høyde ved å kontakte leverandør av værstasjon |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong Før hver vintersesong |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://s.campbellsci.com/documents/us/manuals/sr50a-series.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

LUFFT SHM30/31 Snødybde

| Sensormodell: SHM30 SHM31 | Produsent: Lufft |  | Måleverdi(er): Snødybde i terreng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: I henhold til manual (stikkord: Høyde, avstand fra skap, ….-iht. R613) *) |  |  |  |
| Monteres på egen mast Høyde: Monteres over forventet maks snødybde |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: Skal plasseres så langt fra vegen at måleområdet ikke blir påvirket av brøyting/fresing av snø |  | Avstand til andre objekter /Annet: |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon SHM30 - Sjekk at strålingsbanen er ren, fjern eventuelle sedimenter, støv og insekter fra mekaniske deler. Lufttrykk kan brukes for å fjerne insekter fra det optiske røret - Gjør ren «stray light» beskyttelsesrør, denne kan skrus løs med en unbrakonøkkel, se Bilde 1 - Bruk micro fiber klut og nøytrale rengjøringsmidler. Ikke rengjør optiske deler med alkohol og Q-tips Bilde 1 SHM31 Slå av strømforsyningen til sensoren under vedlikehold/rengjøring Rengjør glassruten til avsenderen/mottakeren med en fuktig, godt vridd klut. Tørk deretter glasset med en tørr lofri bomullsklut. Fjern også støv og smuss fra huset. Ikke bruk løsemidler som rengjøringsmiddel, tynner, alkohol, kjøkkenrengjøringsmiddel etc. for å rengjøre sensoren da disse kan skade huset og de optiske delene av sensoren. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Kontroller at sensoren står i riktig posisjon Vinkelen α skal være 30 grader, se Bilde 2 Bilde 2 |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: - Visuell sjekk av sensoren Sjekk at det ikke er ytre skader på sensoren, kabler eller plugger. - Sjekk for vegetasjon. Sensoren skal måle mot en horisontal flate på et jevnt underlag. Overflaten skal være horisontal, jevn og fri for vegetasjon. For å oppnå dette skal det legges grus med vegduk under, kunstgress- matte eller annet dødt overflatemateriale under måleområdet. - Nullstille høyde ved å kontakte leverandør av værstasjon |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong Før hver vintersesong |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - https://www.lufft.com/download/manual-lufft-shm30-en/ - https://www.lufft.com/download/manual-lufft-shm31-en/ Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/utstyrsleverandør |  |  |  |

AADI 3304 Vegbanetemperatur

| Sensormodell: Road Temperature Sensor 3304 | Produsent: Aanderaa Datainstrument |  | Måleverdi(er): Vegbanetemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613) * |  |  |  |
| Dybde under vegbanen: |  | Avstand fra vegkant: |  |
| Avstand fra vegkant: |  | Avstand til andre objekter/annet: I henhold til R613. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold/Vedlikhold: |  |  |  |
| Metode: Sensoren skal rengjøres med teknisk sprit eller tilsvarende |  |  | Frekvens: En gang pr måned fra september til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sliteindikatorer skal kontrolleres. Det skal også kontrolleres om sensorene sitter fast, og at det ikke er asfaltert over sensoren. Sensorkabel skal kontrolleres for slitasje og fare for brudd fra måleskap til sensor. Fyllmasse/fugelim i kabelsporet skal være heldekkende og må etterfylles ved sprekkdannelse. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: -https://www.aanderaa.com/media/pdfs/Road-Temperature-Sensor-3304.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA DST111 Vegbanetemperatur

| Sensormodell: DST111 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Vegbanetemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: I henhold til manual *) |  |  |  |
| Sensoren skal peke i nærmeste hjulspor Høyde over vegen: Høyden avhenger av avstand til vegbane, se «Avstand fra vegbanen». Anbefaler allikevel plassering på rundt 6m hvis mulig |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: Måleavstand til vegbanen (c): 2-15m Installasjons vinkel fra horisontal linje (α): 30°…85° (Se figur 4 og tabell 1 under Dokumentasjon/vedlegg) |  | Avstand til andre objekter /Annet: |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| - Laser for korrekt innjustering i forhold til vegbanen - Laseravstandsmåler for måling av avstand til vegbane - Håndholdt IR-temperaturmåler |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren skal sjekkes jevnlig for korrosjon Sensoren skal tørkes av med fuktig klut Skru løs dekselet og løft det av Skru løs skruen (2) som holder hetten med en 1,5mm unbrakonøkkel og fjern hetten (1), se Figur 1 Gjør ren glasset og hetten vist i figur 2 med mild såpe og lofri klut Figur 1 Figur 2 Dersom HMP50/60 proben for lufttemperatur og luftfuktighet (1) figur 3 er veldig skitten, skal den rengjøres med fuktig og lofri klut med mild såpe. OBS! Filteret skal IKKE berøres Figur 3 |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Kontroller at sensoren står i riktig posisjon og peker i hjulsporet nærmest vegkant. Utføres ved hjelp av en laser, eventuelt ved å måle langs den rette delen av dekselet på undersiden. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: - Visuell sjekk av sensoren Sjekk at det ikke er ytre skader på sensoren, kabler eller plugger. Sensoren inneholder en HMP50/60 probe for lufttemperatur og luftfuktighet - Sjekk av HMP50/60 probe Måleverdiene som kan leses av på loggeren skal kontrolleres mot tilsvarende verdier fra annen sensor for lufttemperatur og luftfuktighet. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - Vedlikeholdsmanualer ligger i værstasjonsskapet eller fås hos byggherre eller leverandør Figur4 Tabell 1 |  |  |  |

AADI 3565 Føreforhold

| Sensormodell: Road Condition Sensor 3565 | Produsent: Aanderaa Datainstrument |  | Måleverdi(er): Vegbanetemperatur Frysepunkttemperatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613) * |  |  |  |
| Plassering i vegbanen: Sensoren plasseres mellom hjulsporene i kjørefeltet nærmest skapet |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter/annet: I henhold til R613. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| I henhold til HMS-krav |  |  |  |
| Renhold/Vedlikhold: |  |  |  |
| Metode: Renhold: Sensoren skal rengjøres med teknisk sprit eller tilsvarende |  |  | Frekvens: En gang pr måned fra september til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Måleverdien skal kontrolleres vha håndholdt måleinstrument. Sliteindikatorer skal kontrolleres på de sensorer som har dette. Det skal også kontrolleres om sensorene sitter fast, og at det ikke er asfaltert over sensoren. Sensorkabel skal kontrolleres for slitasje og fare for brudd fra måleskap til sensor. Fyllmasse/fugelim i kabelsporet skal være heldekkende og må etterfylles ved sprekkdannelse. |  |  | Frekvens: 2 ganger i vintersesongen 2 ganger i vintersesongen |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - https://www.aanderaa.com/media/pdfs/Road-Condition-Sensor-3565-3565E.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA DSC111/DSC211 Føreforhold

| Sensormodell: DSC111/DSC211 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Friksjon i vegbane Føreforhold Mengde snø/is/vann i vegbane |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: I henhold til manual *) |  |  |  |
| Monteres på samme travers som DST111. Sensoren skal peke i nærmeste hjulspor Høyde over vegen: Høyden avhenger av avstand til vegbane, se «Avstand fra vegbanen». Anbefaler allikevel plassering på minimum 6m. |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: Måleavstand til vegbanen (c): 2-15m Installasjons vinkel fra horisontal linje (α): 30°…85° (Se figur 3 og tabell 1 og 2 under Dokumentasjon/vedlegg) |  | Avstand til andre objekter /Annet: |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| - Laser for korrekt innjustering i forhold til vegbanen |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. - Sensoren skal tørkes av med fuktig klut. Gjør rent transmitter vindu (1), receiver vindu (3) og hetter (2), se figur 1 med et mildt vaskemiddel og myk lofri klut. For å nå linsene, vikle kluten rundt en avlang gjenstand. Figur 1 |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: - Kontroller at sensoren står i riktig posisjon og peker i hjulsporet nærmest vegkant. Kan utføres ved hjelp av en laser, eventuelt ved å måle langs den rette delen av dekselet på undersiden. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: - Visuell sjekk av sensoren Sjekk at det ikke er ytre skader på sensoren, kabler eller plugger. |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - Vedlikeholdsmanualer ligger i værstasjonsskapet eller fås hos byggherre eller leverandør Figur3 Tabell 1 Tabell 2 |  |  |  |

VAISALA DRS511 Føreforhold

| Sensormodell: Vegbanesensor DRS511 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Vegbanetemperatur Vegbanetemperatur -6cm Frysepunkttemperatur Vegtilstand Snø mm Vann mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613 *) |  |  |  |
| Plassering i vegbanen: Sensor skal plasseres midt i hjulspor |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter/annet: I henhold til R613. Minimum 30 cm i avstand frå oppmerking. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold/vedlikehold |  |  |  |
| Metode: - Sensoren skal rengjøres med teknisk sprit eller tilsvarende |  |  | Frekvens: En gang pr måned fra september til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sensoren skal være fri for sprekker og større skader som kan føre til at vann trenger inn i sensoren. Mindre skader kan jevnes ut ved sliping av sensoren. Sensorkabel skal kontrolleres for slitasje og fare for brudd fra måleskap til sensor. Fyllmasse/fugelim i kabelsporet og rundt sensoren skal være heldekkende og må etterfylles ved sprekkdannelse. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Sensoroverflaten skal ligge 1 – 3mm under overflaten på veidekket avhengig av grovheten i veidekket. Ved grov overflate skal sensoren ligge ca. 3mm under toppen av veidekket. Ved mer glatt overflate på veidekket skal sensoren ligge ca. 1mm under overflaten på veidekket. Om sensoren ligger for høyt anbefales det å slipe ned sensoren til passende dybde. Nedsliping av sensor: - Press eller dunk ned metallplaten for overflatetemperaturen med håndtaket på en skrutrekker. Denne må ikke presses for langt ned da det ikke er mulig å få den opp igjen. - Slip sensor ned til ønsket dybde med en båndsliper eller lignende, men pass på å ikke skade metallplaten for overflatetemperatur. - Avslutt med å polere området for den optiske sensoren med fint sandpapir (gradering 800) og vann. |  |  | Frekvens: Ved behov |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - https://www.vaisala.com/en/products/weather-environmental-sensors/road-sensor-drs511 Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

Lufft IRS31 Pro-UMB Føreforhold

| Sensormodell: Lufft IRS31 Pro-UMB | Produsent: Lufft |  | Måleverdi(er): Vegbanetemperatur, Frysepunkttemperatur, Føreforhold Friksjon Vann i vegbanen |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613 *) |  |  |  |
| Plassering i vegbanen: Sensoren plasseres mellom hjulsporene i kjørefeltet nærmest skapet |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter/annet: I henhold til R613. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold/Vedlikhold: |  |  |  |
| Metode: Renhold: Sensoren skal rengjøres med teknisk sprit eller tilsvarende |  |  | Frekvens: En gang pr måned fra september til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Det skal kontrolleres om sensorene sitter fast, og at det ikke er asfaltert over sensoren. Sensorkabel skal kontrolleres for slitasje og fare for brudd fra måleskap til sensor. Fyllmasse/fugelim i kabelsporet og rundt sensoren skal være heldekkende og må etterfylles ved sprekkdannelse. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| --------- |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://www.lufft.com/products/road-runway-sensors-292/intelligent-passive-road-sensor-irs31pro-umb-2306/ Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA DTS12 Dybdetemperatur

| Sensormodell: Temperature sensor DTS12 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Dybdetemperatur i vegkropp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613 *) |  |  |  |
| Dybde under vegbanen: -30cm |  | Avstand fra vegkant: |  |
| Avstand fra vegkant: |  | Avstand til andre objekter/annet: I henhold til R613. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| I henhold til HMS-krav |  |  |  |
| Renhold/Vedlikhold: |  |  |  |
| Metode: Sensoren er nedstøpt 30cm under vegoverflaten og det kan derfor ikke utføres vedlikehold på denne sensoren. Ved feil på sensor må denne skiftes. Sensorkabel skal kontrolleres for slitasje og fare for brudd fra måleskap til sensor. Fyllmasse/fugelim i kabelsporet skal være heldekkende og må etterfylles ved sprekkdannelse. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  |  |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| --------- |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: Ground Temperature Probe DTS12, B010193en-A Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

AADI 3444 Dybdetemperatur

| Sensormodell: Temperature sensor 3444 | Produsent: Aanderaa Datainstrument |  | Måleverdi(er): Dybdetemperatur i vegkropp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (Iht. R613) * |  |  |  |
| Dybde under vegbanen: -30cm |  | Avstand fra vegkant: |  |
| Avstand fra vegkant: |  | Avstand til andre objekter/annet: I henhold til R613. |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| I henhold til HMS-krav |  |  |  |
| Renhold/Vedlikhold: |  |  |  |
| Metode: Sensoren er nedstøpt 30cm under vegoverflaten og det kan derfor ikke utføres vedlikehold på denne sensoren. Ved feil på sensor må denne skiftes. Sensorkabel skal kontrolleres for slitasje og fare for brudd fra måleskap til sensor. Fyllmasse/fugelim i kabelsporet skal være heldekkende og må etterfylles ved sprekkdannelse. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (før 31. august) og i løpet av jan. |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: |  |  |  |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| --------- |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://www.aanderaa.com/media/pdfs/Temperature-Sensor-3444.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA WAA151 Vindhastighet

| Sensormodell: WAA151 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Vindhastighet Vindkast |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (iht. R613 *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: I henhold til håndbok R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon Sjekk for smuss og/eller snø/is Tørk forsiktig av med myk klut |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sjekk at skålkorset løper fritt og at det ikke gir ulyder eller lugger. Om det oppstår ulyder eller at skålkorset gir motstand eller lugger skyldes dette vanligvis slitte lager. Sensoren må i så fall sendes inn til reparasjon. Utfør visuell sjekk av sensoren og sjekk at skålkorset er uskadet samt at pluggen i bunnen av sensor ikke er korrodert i stykker. Sjekk også at kabel fra sensor til koblingsboks er uskadet. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - www.vaisala.com/sites/default/files/documents/WAA151_User_Guide_in_English.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA WAV151 Vindretning

| Sensormodell: WAV151 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Vindretning |
| --- | --- | --- | --- |
| Montering: (iht. R613 *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10 m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: I henhold til håndbok R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kompass (ikke mobiltelefon) |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. Sjekk for smuss og/eller snø/is Tørk av med myk klut |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Utfør visuell sjekk av sensoren og sjekk at værhanen er uskadet samt at pluggen i bunnen av sensor ikke er korrodert i stykker. Sjekk at kabel fra sensor til koblingsboks er uskadet. Sjekk også at sensoren er riktig montert med nord merket rettet mot nord. Sjekk at værhanen løper fritt og at det ikke gir ulyder eller lugger. Om det oppstår ulyder eller at værhanen gir motstand eller lugger skyldes dette vanligvis slitte lager. Sensoren må i så fall sendes inn til reparasjon. Vindretning skal kontrolleres mot kompassretning. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - www.vaisala.com/sites/default/files/documents/WAV151_User_Guide_in_English.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

VAISALA WMT 700/702/703 Vind

| Sensormodell: WMT700/702 | Produsent: Vaisala |  | Måleverdi(er): Vindhastighet Vindretning Vindkast Vindkastretning |
| --- | --- | --- | --- |
| Montering: (iht. R613*) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: Iht. R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kompass (ikke mobiltelefon) |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme Jevnlig sjekk for korrosjon Tørke av med myk klut med mild såpe |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sjekk retningsinnstilling med kompass |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
|  |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - www.vaisala.com/sites/default/files/documents/WMT700-User-Guide-in-English-M211095EN.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

AADI 3590 Vindretning»

| Sensormodell: Wind direction sensor 3590 | Produsent: Aanderaa Datainstrument |  | Måleverdi(er): Vindretning |
| --- | --- | --- | --- |
| Montering: (stikkord: Høyde, avstand fra skap, ….-iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10 m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: I henhold til håndbok R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kompass (ikke mobiltelefon) |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. Sjekk for smuss og/eller snø/is Tørk av med myk klut |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Utfør visuell sjekk av sensoren og sjekk at værhanen er uskadet samt at pluggen i bunnen av sensor ikke er korrodert i stykker. Sjekk også at sensoren er riktig montert med nord merket rettet mot nord. Sjekk at værhanen løper fritt og at det ikke gir ulyder eller lugger. Om det oppstår ulyder eller at værhanen gir motstand eller lugger skyldes dette vanligvis slitte lager. Sensoren må i så fall sendes inn til reparasjon. Vindretning skal kontrolleres mot kompassretning. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://www.aanderaa.com/media/pdfs/wind-direction-sensor.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

AADI 2740 Vindhastighet»

| Sensormodell: Wind speed sensor 2740 | Produsent: Aanderaa Datainstrument |  | Måleverdi(er): Vindhastighet Vindkast |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstrautstyr: |  |  |  |
| Montering: (stikkord: Høyde, avstand fra skap, ….-iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: I henhold til håndbok R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. Sjekk for smuss og/eller snø/is Tørk forsiktig av med myk klut |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april Ved behov |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sjekk at skålkorset løper fritt og at det ikke gir ulyder eller lugger. Om det oppstår ulyder eller at skålkorset gir motstand eller lugger skyldes dette vanligvis slitte lager. Sensoren må i så fall sendes inn til reparasjon. Utfør visuell sjekk av sensoren og sjekk at skålkorset er uskadet samt at pluggen i bunnen av sensor ikke er korrodert i stykker. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
| Metode: |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

GILL Windobserver II Ultrasonic Vind

| Sensormodell: Windobserver II Ultrasonic anemometer | Produsent: Gill Instruments |  | Måleverdi(er): Vindhastighet Vindretning Vindkast Vindkastretning |
| --- | --- | --- | --- |
| Montering: (stikkord: Høyde, avstand fra skap, ….-iht. R613) *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: Iht. R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kompass (ikke mobiltelefon) |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. Tørk av med myk klut med mild såpe |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sjekk retningsinnstilling med kompass Visuell sjekk av sensoren Sjekk at det ikke er ytre skader på sensoren, kabler eller plugger. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. 1 gang per måned fra sept. til april |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
|  |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: - http://gillinstruments.com/data/manuals/1390-PS-0004%20WindObserverII%20Manual%20Issue%2025.pdf Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

THIES Ultrasonic anemometer 2D compact Vind

| Sensormodell: Ultrasonic anemomenter 2D compact | Produsent: Adolf Thies |  | Måleverdi(er): Vindhastighet Vindretning Vindkast Vindkastretning |
| --- | --- | --- | --- |
| Montering: (iht. R613 *) |  |  |  |
| Høyde over vegen: 10m |  | Avstand fra mast: |  |
| Avstand fra vegbanen: |  | Avstand til andre objekter /Annet: Iht. R613 |  |
| *) Avvik rapporteres til byggherre etter gjennomført vedlikehold |  |  |  |
| Behov for ekstra utstyr for å kunne utføre vedlikehold: |  |  |  |
| Kompass (ikke mobiltelefon) |  |  |  |
| Renhold: |  |  |  |
| Metode: Spyling skal ikke forekomme. Sensoren sjekkes jevnlig for korrosjon. Tørke av med myk klut med mild såpe |  |  | Frekvens: 1 gang per måned fra sept. til april |
| Spesiell kontroll/justering/kalibrering: |  |  |  |
| Metode: Sjekk retningsinnstilling med kompass Visuell sjekk av sensoren. Sjekk at det ikke er ytre skader på sensoren, kabler eller plugger. |  |  | Frekvens: Før hver vintersesong (senest 31. august) og i løpet av januar. 1 gang per måned fra sept. til april |
| Annet vedlikehold: |  |  |  |
|  |  |  | Frekvens: |
| Etterarbeid etter vedlikehold: |  |  |  |
| Dokumentasjon /vedlegg: https://www.thiesclima.com/db/dnl/THIES-catalog-wind-e-9-2014.pdf https://www.thiesclima.com/pdf/en/Products/Wind-Ultrasonic-Anemometer/?art=181 Vedlikeholdsmanual finnes i værstasjonskap, eller kan fås hos byggherre/leverandør |  |  |  |

Bruk av Vaisala HM70 til kontroll av sensorer for lufttemperatur og relativ fuktighet

Generelt

Sensorer for måleverdiene lufttemperatur og relativ fuktighet skal kontrolleres ved hjelp av kontrollsensor to ganger i året: rett før vintersesongen (senest 31. august) og i løpet av januar. Kontrollen gjøres for å verifisere at avviket mellom kontrollsensoren og stasjonssensoren er innenfor gitte toleransegrenser.

Kontroll av måleverdiene fra stasjonssensoren utføres ved sammenligning mot kontrollsensoren. Kontrollsensoren skal være godkjent og kalibrert. Før kontrollen starter skal det sjekkes at tidspunkt for ny kalibrering av kontrollsensoren ikke er overskredet. Dato for forrige kalibrering står på kontrollkofferten.

Annen hvert år, senest 1. mai, skal kontrollsensoren sendes inn til kalibrering.

Gjennomføring av kontrollmålinger

Kontrollsensoren skal plasseres i medbragt strålingshytte, og festes på crossarm ved siden av stasjonssensoren (bilde av montering på crossarm kommer senere).

Kontrollsensoren må være tørr før målingene starer. Dersom det er nedbør må kontrollsensoren plasseres i strålingshytta under tak/inni bil, før den monteres på crossarm. Dersom kontrollsensoren blir våt, må den tørkes av med en myk og tørr klut.

Kontrollsensoren skal stå for akklimatisering i minimum 15 min. før avlesningene starter. Dersom temperaturforskjellen mellom koffert der kontrollsensoren blir oppbevart og utetemperatur er stor, trengs det lengre tid for akklimatisering, ofte trengs det minimum 30 minutter.

Det skal gjennomføres to avlesninger med 10. minutters mellomrom, og måleverdiene fra både stasjonssensor og kontrollsensor skal noteres på eget kontrollskjema.

Kontrollskjema skal leveres til byggeleder og regionskontakt for værstasjoner (se liste under) senest 14 dager etter at kontrollmålingen er utført. Dersom avviket mellom kontrollsensoren og stasjonssensoren er utenfor de tolererte avvikene (se tabell under), så skal byggeleder kontaktes.

Geodata3: Terje Nordhagen, terje.nordhagen@vegvesen.no

Geodata2: John Børre Veum, john.veum@vegvesen.no

Geodata 1: Lisbeth Nilsen, lisbeth.nilsen@vegvesen.no

Tolererte avvik:

| Måleverdi | TOLERANSE | AKSJON |
| --- | --- | --- |
| Lufttemperatur | 2,0 C | Ring byggeleder |
| Relativ fuktighet | 10% RH | Ring byggeleder |

Figur 1 HMP77 probe

Figur 2 HMP77 probe plassert i strålingshytte